 ** **

Wińsko, dnia 26.09.2017 r.

SPZOZ.271.1.2017

***WYJAŚNIENIE NR 1 – odpowiedzi na zapytania***

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku”, nr sprawy: SPZOZ.271.1.2017.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku**” Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w związku z zapytaniami Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Część nr 5: Fotel ginekologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie za pomocą sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela z możliwością zapamiętania i przywrócenia 2 pozycji fotela?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania fotela ginekologicznego sterowanego elektrycznie za pomocą sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela z możliwością zapamiętania i przywrócenia 2 pozycji fotela.

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wraz ze składaną ofertą należy złożyć wypełniony Załącznik „Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych” dla części będącej przedmiotem oferty, czy też Zamawiający będzie wymagał tego/tych załącznika/ów od Wykonawcy, którego oferta została w danej części oceniona najwyżej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia wypełnionego Załącznika „Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych” dla części będącej przedmiotem oferty wraz z ofertą.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i przesunie godzinę składania ofert z godziny 10:00 na godzinę 12:30 i godzinę otwarcia ofert z godziny 10:15 na godzinę 12:45, aby umożliwić wykonawcy terminowe dostarczenie oferty przez firmę kurierską, z której usług korzysta wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia godzinę **złożenia ofert na godzinę 12:30** i otwarcia ofert – na **12:45.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie edytowalnych plików załączników nr 1.1-1.5 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia od dnia 26.09.2017 roku załączniki w formie edytowalnej.

**Pytanie nr 5**

Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki w §3 ust. 1 projektu umowy poprzez usunięcie liczby 21, gdyż termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa liczbę 21 w §3 ust. 1 projektu umowy.

**Pytanie nr 6**

Pytania do treści Załącznika nr 1.5 do SIWZ – fotel do badań ginekologicznych

Wiersz trzeci parametrów wymaganych. Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną siłownikiem elektrycznym przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców razem z segmentem siedziska?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7**

Pytania do treści Załącznika nr 1.5 do SIWZ – fotel do badań ginekologicznych

Wiersz czwarty parametrów wymaganych. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w podkolanniki (tzw. podpory Goepla) i podpórki rąk, zapewniające uzyskanie wygodnej i prawidłowej pozycji podczas badania?Proponowane wyposażenie przedstawiono na poniższej fotografii:



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

Pytania do treści Załącznika nr 1.5 do SIWZ – fotel do badań ginekologicznych

Wiersz czwarty parametrów wymaganych. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w podpory stóp będące jednocześnie podporami rąk, zapewniające uzyskanie wygodnej i prawidłowej pozycji podczas badania. Proponowane wyposażenie przedstawiono na poniższej fotografii:



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania fotela ginekologicznego wyposażonego w podpory stóp będące jednocześnie podporami rąk.

**Pytanie nr 9**

Pytania do treści Załącznika nr 1.5 do SIWZ – fotel do badań ginekologicznych

Czy Zamawiający wymaga fotela z przejezdną podstawą i z możliwością jej zablokowania w żądanym miejscu, aby zapewnić utrzymanie należytej czystości w gabinecie przez łatwe przemieszczenie fotela i zdezynfekowanie całej powierzchni podłogi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez możliwości zapamiętania ustawień pozycji fotela?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania fotela ginekologicznego bez możliwości zapamiętania ustawień pozycji fotela.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy pakietu 4. Aparat KTG

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat KTG o parametrach:

- Kolorowy ekran LCD, pochylany i obrotowy dla komfortu pracy, niedotykowy,

- Metoda pomiaru: ultradźwiękowy doppler pulsacyjny,

- Zakres pomiaru tętna płodu: 30-250bpm,

- Nieinwazyjne monitorowanie i rejestrowanie czynności serca płodu,

- Częstotliwość pracy głowic dopplerowskich: 0,985Mhz

- Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy,

- Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków,

- Na wyposażeniu 1szt. głowicy Cardio i 1szt. głowicy TOCO,

- Automatyczne rozpoznawanie podłączonego przetwornika,

- Całkowicie wodoszczelne głowice - IPX8,

- Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki,

- Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu,

- Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco na ekranie w czasie rzeczywistym,

- Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy,

- Przetwornik Cardio i TOCO posiadające identyfikację graficzną na odwrocie,

- Wbudowany graficzny rejestrator termiczny – drukarka wewnętrzna,

- Kompaktowa obudowa z wbudowanym uchwytem do przenoszenia,

- W zestawie podstawa mobilna pod aparat KTG,

- Wydruk badania zawiera:

- Data i godzina badania,

- Prędkość wydruku,

- Informacja o podłączonych głowicach: DOP, DOP2, UC,

- Informacja o wł./wył. funkcji automatycznego wykrywania ruchów płodu,

- Informacja o wł./wył. funkcji separacji nakładających się krzywych FHR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat KTG spełniający minimalne wymagania określone w załączniku nr 1.4 do SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy pakietu 5. Fotel ginekologiczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o parametrach:

- Fotel sterowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego,

- Fotel z pozycją startową na wysokości 610mm dla łatwego zajęcia miejsca,

- Pilot z funkcją sterowania pochyleniem siedziska, pochyleniem oparcia pleców, pozycją Trendelenburga i wyraźnie oznaczony przycisk dla pozycji fotelowej,

- Podpory nóg (podkolanniki) oraz uchwyty rąk na wyposażeniu fotela,

- Gładkie i zamknięte powierzchnie dla łatwego utrzymania w czystości,

- Tapicerka łatwo zmywalna,

- Misa ze stali nierdzewnej na płyny pacjentki,

- uchwyt na papier za oparcie pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel ginekologiczny spełniający minimalne wymagania określone w załączniku nr 1.5 do SIWZ ze zmianami.

**Pytanie nr 13**

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku zwracam się z prośbą o przesłanie załączników do SIWZ w formie edytowalnej (Word). W obecnej formie Wykonawca nie jest w stanie komputerowo wypełnić załączników, a nie może tego zrobić odręcznie, gdyż niejednokrotnie objętość tekstu, który należy uzupełnić przekracza ilość miejsca pozostawionego w załącznikach na jego wpisanie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w formie edytowalnej na stronie [http://spzozwinsko.bipstrona.pl](http://spzozwinsko.bipstrona.pl/). Od dnia 27.09.2017 Zamawiający udostępnił dodatkowo w formie edytowalnej załączniki nr 1.1-1.5 w formie edytowalnej.

**Pytanie nr 14**

KTG**.** Czy Zamawiający dopuści aparat do KTG spełniający opis parametrów wymaganych z wymaganymi przetwornikami Cardio i Toco bez optycznego elementu sygnałowego w postaci diody LED, co w żaden sposób nie usprawnia pracy a praca na urządzeniu jest prosta i intuicyjna?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania aparat do KTG z wymaganymi przetwornikami Cardio i Toco bez optycznego elementu sygnałowego w postaci diody LED.

**Pytanie nr 15**

Zestaw do prób wysiłkowych. Czy Zamawiający dopuści moduł EKG pacjenta w wersji bezprzewodowej? Rozwiązanie takie zapewni maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas badania, a także zdecydowanie większy komfort wykonywanego badania, niż w przypadku jakiegokolwiek połączenia kablowego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wymaga bieżni diagnostycznej w oferowanym Zestawie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga bieżni w oferowanym zestawie spełniającej poniższe parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** |
|  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera. |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,0-22,0 km/h. |
|  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa. |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25%. |
|  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni. |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. |
|  | Nośność bieżni ≥200 kg. |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥150cm. |
|  | Szerokość ruchowego pasa ≥45 cm. |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie poręczy (do wyboru przez Zamawiającego) |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz. |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa. |
|  | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu. |
|  | Wyposażona w kółka jezdne. |
|  | Zasilanie jednofazowe. |

**Pytanie nr 17**

System Holtera. Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowskiego EKG rejestrujący zapis 3-kanałowy z odprowadzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rejestrator holterowski EKG rejestrujący zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń.

**Pytanie nr 18**

System Holtera. Czy Zamawiający zrezygnuje z akcelerometru wbudowanego w rejestrator? Rozwiązanie takie jest istotne w przypadku pomiaru ambulatoryjnego ciśnienia tętniczego, a nie w przypadku gdy i tak wykonywana jest ciągła rejestracja sygnału EKG.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z akcelerometru wbudowanego w rejestrator.

**Pytanie nr 19**

System Holtera. Czy Zamawiający dopuści rejestrator korzystający jedynie z komunikacji za pomocą karty CF (Compact Flash)? Oczywiście w zestawie będzie dołączony odpowiedni czytnik takich kart?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści rejestrator korzystający jedynie z komunikacji za pomocą karty CF (Compact Flash).

**Pytanie nr 20**

System Holtera. Czy Zamawiający dopuści rejestrator z przyciskiem zdarzeń pacjenta, ale bez możliwości zapisu głosowego pacjenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści rejestrator z przyciskiem zdarzeń pacjenta, bez możliwości zapisu głosowego pacjenta.

**Pytanie nr 21**

System Holtera. Czy Zamawiający dopuści próbkowanie 1024 Hz w trybie 12-bitowym? Nie ma żadnego dowodu naukowego, potwierdzającego, że wyższe dawkowanie daje jakąkolwiek wymierną korzyść podczas rejestracji sygnału EKG?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści próbkowania 1024 Hz w trybie 12-bitowym.

**Pytanie nr 22**

Rejestrator ABPM z programem. Czy Zamawiający dopuści rejestrator ABPM bez przycisku informacji o pobraniu leku?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści rejestrator ABPM bez przycisku informacji o pobraniu leku.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający oczekuje, aby moduł pacjenta zapewniał najbezpieczniejsze rozwiązanie w postaci bezprzewodowej komunikacji z komputerem? Zamawiający opisał w wymaganych parametrach technicznych moduł pacjenta połączony z komputerem za pomocą światłowodu chcąc zapewnić „pełne bezpieczeństwo pacjenta oraz eliminację większości zakłóceń”. Oferowany przez naszą firmę bezprzewodowy system do prób wysiłkowych wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne, co eliminuje wszelkie połączenia przewodowe. Uzyskujemy również maksymalny komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Bezprzewodowy moduł pozwala w trakcie wykonywania badania na swobodne oddalenie się pacjenta od stanowiska komputerowego nawet do kilku metrów bez zerwania komunikacji z oprogramowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci bezprzewodowej komunikacji z komputerem.

**Pytanie nr 24.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego nowoczesny system holtera o parametrach porównywalnych, a w niektórych punktach przewyższających oczekiwania Zamawiającego - wyspecyfikowanych w załączniku do niniejszego pisma (załącznik udostępniony w osobnym pliku)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie spełniające minimalne wymagania określone w załączniku nr 1.3.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający podnóżki wraz z zintegrowanymi uchwytami rąk zapewniającymi wygodne podparcia się pacjentki i ułożenie w wygodnej pozycji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z oprogramowaniem dostarczona była bieżnia medyczna do prób wysiłkowych i dla większego bezpieczeństwa była wyposażona w dwa przyciski awaryjnego zatrzymania (po obu stronach) oraz wytrzymałe, równoległe poręcze (również po bokach do poziomu ruchomego pasa) zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zmęczenia lub upadku?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z oprogramowaniem dostarczona była stacja robocza i biurko do obsługi próby wysiłkowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby wraz z oprogramowaniem dostarczona była stacja robocza:1. komputer co najmniej klasy:

- procesor minimum DualCore  
- pamięć minimum 3GB RAM,   
- dysk twardy minimum 500GB HDD,   
- napęd DVD/RW,  
- system operacyjny Windows 7 lub Windows 8,  
- monitor min. LCD 20 cali,

2. drukarka laserowa kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem.

Zamawiający nie wymaga, aby wraz z oprogramowaniem dostarczone było biurko do obsługi próby wysiłkowej.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści połączenie kablowe (zamiast światłowodowego) do w pełni bezpiecznego i eliminującego zakłócenia podłączenia modułu pacjenta z komputerem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza połączenie kablowe do eliminującego zakłócenia podłączenia modułu pacjenta z komputerem.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający wymaga dostawy bieżni diagnostycznej do systemu wysiłkowego? Opis parametrów nie zawiera żadnych informacji na ten temat, natomiast nazwa pakietu sugeruje iż Zamawiający wymaga kompletnego zestawu.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie systemu z próbkowaniem sygnału EKG (EKG i stymulator) na poziomie 16 000Hz?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów za zaoferowanie systemu z próbkowaniem sygnału EKG na poziomie 16 000 Hz.

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający wymaga aby system zapisywał całość sygnału EKG do pamięci komputera z możliwością jego późniejszej reanalizy i analizy, czy tylko wymaga aby zapisywane było 10 sekund każdego etapu. Zwracamy uwagę iż parametr ten jest jednym z kluczowych a nie został opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zapisywane było 10 sekund każdego etapu.

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający wymaga dostawy stanowiska komputerowego pod zestaw? W tabeli wymagań nie został on opisany.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 27.

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający wymaga aby punkty pomiarowe były manualnie możliwe do zmieniany podczas trwania badania w czasie rzeczywistym na EKG? Zamawiający nie opisał jak ma wyglądać ustawienie punktów pomiarowych. Jest to bardzo ważny parametr podczas trwania badania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby punkty pomiarowe były manualnie możliwe do zmiany podczas trwania badania w czasie rzeczywistym na EKG.

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający dopuści połączenie modułu pacjenta z systemem wysokiej klasy przewodem medycznym a nie światłowodem? Parametr ten wskazuje tylko na jedną firmę na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści połączenie modułu pacjenta z systemem wysokiej klasy przewodem medycznym.

**Pytanie nr 35**

Wzór umowy. Par. 11 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki   
w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych określonych we wzorze umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

**Pytanie nr 36**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 42 dni. Alternatywnie prosimy o wyrażenie zgody na wstawienia aparatu zastępczego na czas wydłużającej się dostawy jednocześnie rezygnując z naliczania kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu wykonania zamówienia.

**Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie godziny składania ofert oraz otwarcia ofert.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr IZR.271.6.2017 i jest dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie http://spzozwinsko.bipstrona.pl/ zakładka „zamówienia publiczne”.

Elżbieta Magda

Dyrektor SPZOZ