Załącznik nr 2  do SWZ

………………………………………………

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 4

Dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu.

Wymagania:

- Termin ważności podłoży minimum 5 miesięcy licząc od dnia dostawy.

- Podłoża we butelkach plastikowych, każdy z nadrukowaną datą ważności i nr serii oraz wymaganą objętością krwi.

- Parametry aparatu podane w tabeli B „Zestawienie parametrów technicznych aparatu” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego aparatu.

- Oświadczamy, że oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (podłoża) oraz sprzęt pochodziły od tego samego producenta.

- Wykonawca dołączy karty charakterystyki produktu w języku polskim na płycie CD wraz z pierwszą dostawą.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych

| L.p. | Nazwa podłoża i jego opis | Liczba podłoży na okres 24 m-cy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 24 m-ce | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto na 24 m-ce | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych | 1 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże do hodowli bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych | 1 300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów z krwi | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | X | x |  | x |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszych wielkości opakowań niż podane powyżej . W takim przypadku liczbę zaoferowanych opakowań należy przeliczyć stosownie do zapotrzebowanej ilości produktów z zaokrągleniem w górę do całkowitej liczby opakowań, gdy uzyskana wielkość nie będzie liczbą całkowitą.

Tabela B

Zestawienie parametrów technicznych aparatu

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI …………………………………………………….

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat niestarszy niż z 2017 r | TAK |  |
| 2 | Pojemność aparatu od 40-60 miejsc inkubacyjno-pomiarowych | TAK |  |
| 3 | Odczyt próbek w aparacie minimum co 10 min | TAK |  |
| 4 | Wprowadzenie danych o numerze badania za pomocą czytnika kodów paskowych ( możliwość wprowadzenia butelek z uszkodzonym kodem) | TAK |  |
| 5 | System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich. | TAK |  |
| 6 | Automatyczne blokowanie przez system uszkodzonych stacji pomiarowych | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonywania procedury oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych ( zwalidowane przez EUCAST ) | TAK |  |
| 8 | Możliwość losowego umieszczania butelek hodowlanych w celach inkubacyjnych | TAK |  |
| 9 | Możliwość zmiany czasu inkubacji dla pojedynczej butelki lub danego rodzaju podłoży hodowlanych | TAK |  |
| 10 | System podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | TAK |  |
| 11 | Jednoznaczne określenie butelki anonimowej jako dodatniej – pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów | TAK |  |
| 12 | Substancja wzbogacająca dodatkowo podłoże przy pobieraniu małych ilości krwi oraz płynów ustrojowych, zalecane przez producenta z oferowanymi butelkami, oznakowana CE/IVD zgodnie z Dyrektywa 98/79/EC dla wyrobów medycznych dla diagnostyki in vitro. | TAK |  |
| 13 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 14 | Możliwość posiewu małych objętości krwi, minimum 1,0 ml dla oferowanych podłoży pediatrycznych. Informacja wpisana do oryginalnej instrukcji używania podłóż | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim lub w wersji graficznej | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 19 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego aparatu uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 20 | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 21 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Pierwsza dostawa asortymentu nastąpi nie później niż z dostawą sprzętu tj. w terminie max 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Tabela C

Zestawienie parametrów użytkowych, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 4

| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość posiewu małych objętości krwi, minimum 0,5 ml dla wszystkich oferowanych podłoży. Informacja wpisana do oryginalnej instrukcji używania podłóż | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

Celem weryfikacji w/w parametrów należy dostarczyć katalogi/foldery/prospekty z zaznaczonymi wymaganymi parametrami wraz z ofertą.

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Czynsz dzierżawy za okres 24 m-cy netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 24 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat …………………….. |  |  |  |  |  |

Tabela E

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia oraz dzierżawy aparatu

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 24 m-cy netto | Łączna wartość podatku VAT | Łączna wartość zamówienia za okres 24 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela D |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)