Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr ……  do ofert

5. ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA – 2 sztuki

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent | Podać |  |  |  |  |  |
| II. | Kraj producenta | Podać |  |  |  |  |  |
| III. | Model/Typ | Podać |  |  |  |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok | TAK/Podać |  |  |  |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności | TAK/ przy dostawie |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO odsysania górnych dróg oddechowych -1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |  |  |  |
| 2. | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CF | TAK |  |  |  |  |  |
| 3. | Podciśnienie 75 kPa | TAK |  |  |  |  |  |
| 4. | Wydajność ssania min. 18 l/min | TAK/podać |  |  |  | Powyżej 18l/min – 10 pkt |  |
| 5. | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | TAK |  |  |  |  |  |
| 6. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | TAK |  |  |  |  |  |
| 7. | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |  |  |  |  |
| 8. | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 9. | Cicha praca | TAK |  |  |  |  |  |
| 10. | Lekki (do 3,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie | TAK |  |  |  |  |  |
| 11. | Wózek na czterech kołach ( dwa z blokadą) z dwoma szynami 10x25 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 12. | Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki | TAK |  |  |  |  |  |
| 13. | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkłady jednorazowe 1,5l kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 16. | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren silikonowy autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – min. 2 m | TAK/podać |  |  |  | Powyżej 2 m – 5 pkt |  |
| 18. | Uchwyt na dren | TAK |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO drenażu klatki piersiowej – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ssak przeznaczony do drenażu klatki piersiowej | TAK |  |  |  |  |  |
| 2 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CF | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Zakres podciśnienia 1-10 kPa | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Wydajność ssania 8 l/min | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przelaniem pompy | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Cicha praca | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Lekki (do 3,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Wózek na czterech kołach ( dwa z blokadą) z dwoma szynami 10x25 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyt na dren | TAK |  |  |  |  |  |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |  | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |  |  |
| 7. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) |  | TAK Podać |  |  |  |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. |  | TAK Podać |  |  |  |  |
| 10. | Max. czas trwania naprawy 5 dni |  | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |  |
| 13. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia |  | TAK |  |  |  |  |
| 15. | Termin dostawy: max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy |  | TAK |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycyjnych